附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 二连浩特国际旅行卫生保健中心生物安全三级实验室设施设备检测消毒灭菌效果验证及运行维保服务采购项目 |
| 包名称 | 二连浩特国际旅行卫生保健中心生物安全三级实验室设施设备检测及消毒灭菌效果验证服务 |
| 需求部门 | 二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部） |
| 采购预算 | 22万元 |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格10%、评审因素90%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1、不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2、详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1、在中华人民共和国范围内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： (1)具有独立承担民事责任的能力； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 17条、18条规定的条件； 3、依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125 号）文件规定，供应商被列入“信用中国”站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与政府采购活动。 4、本项目不接受联合体投标。 5、提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函）； |
| ★ 实质性需求 | ★1.服务内容详见附件，供应商必须满足全部服务内容。 ★2.服务商具有生物安全三级实验室消毒验证经验并提供相应案例证明材料。 ★3.组建消毒及验证团队，需包含：项目经理、实验室消毒、检测等专业技术人员。人员需熟悉掌握系统检测和消毒验证的设备、方法。 ★4.服务商需具备相应的CNAS或CMA资质。 ★5.运维时限：自合同签订之日起1年。 |
| 评审因素 | 评审方法按照附件“综合评分法评审原则”开展。 |
| 其他因素 | 1、公告期限5个工作日。 2、响应文件份数：响应文件正本1份、副本2份，胶装装订成册，密封提交。 |

附件：

1、设施和设备检测检测项目表

| 序号 | 检测项目内容及要求 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生物安全实验室检测及系统可靠性验证项目 |  |  |  |
| 1 | 核心工作间综合检测： 说明： 检测内容包括物理参数（ 围护结构可视化严密性检 测 、风量 、静压差 、洁净度 、噪声 、照度 、温度 、相对湿 度），性能验证（工况转换、系统启停、备用机组切换、备 用电源切换以及电气、 自控和故障报警系统的可靠性）按照 GB50346-2011 中 10.1.6 、10.1.7 、10.1.10 、10.1.12 规定进行。 | 间 | 4 |  |
| 2 | 辅助用房（含 PCR 房间）综合检测，按照高效送风口计价： 说明：范围包括辅助房间的各项物理参数（送风高效过滤器 抽检、风量、静压差、洁净度、噪声、照度、温度、湿度）按照 GB50346-2011 中 10.1.10、10.1.12 规定进行。 | 台 | 30 |  |
| 3 | 排风高效过滤风口扫描法检漏： 说明：对位于防护区房间内的所有排风过滤装置进行逐点扫 描捡漏。 GB50346-2011 中 10.1.7 规定：实验室内排风高效过滤器应 进行原位检漏。 | 台 | 27 |  |
| 二 | 生物安全实验室关键防护设备检测项目 |  |  |  |
| 1 | 生物安全柜及解剖台综合性能检验： 说明：对生物安全柜及换笼台进行现场安装情况检查、物理 参数检测（送风风速、吸入口风速、垂直气流风速均匀度、 气流流向、洁净度、噪声、照度） 、送/排风高效过滤器检 漏。 | 台 | 10 |  |
| 2 | 独立通风笼具（IVC）综合性能检验： |  |  |  |
|  | 说明：对独立通风笼具（IVC）进行物理参数检测（气流速度、压差、换气次数、气密性）、送/排风高效过滤器检漏。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 传递窗综合性能检验： 说明：对传递窗综合性能进行外观及配置、门互锁功能、紫 外辐射强度、气密性的检验。 检测项目及要求按照《CNAS-CL05-A002 实验室生物安全认可 准则对关键防护设备评价的应用说明》（2020年12月31日实施） | 台 | 12 |  |
| 4 | 正压生物防护头罩： 说明：外观及配置、送风量、过滤效率、头罩内噪声、连续 工作时间、低电量报警。 检测项目及要求按照《CNAS-CL05-A002 实验室生物安全认可 准则对关键防护设备评价的应用说明》（2020年12月31日实施） | 套 | 8 |  |

2、消毒灭菌效果验证项目表

| 序号 | 项目内容及要求 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房间过氧化氢消毒效果验证 | 间 | 7 |  |
| 2 | 排风高效过滤器消毒效果验证 | 台 | 3 |  |
| 3 | 双扉高压锅灭菌效果验证 | 台 | 2 |  |
| 4 | 生物安全柜消毒效果验证 | 台 | 2 |  |
| 5 | 解剖台消毒效果验证 | 台 | 1 |  |
| 6 | IVC 消毒效果验证 | 台 | 1 |  |
| 7 | 污水处理设备灭菌效果验证 | 台 | 2 |  |
| 8 | 正压生物防护头罩 | 套 | 1 |  |

备注：包含第三方验证消毒验证试剂费用（不含日常消毒试剂）。

3、其他服务要求

1、验收要求：按 GB 50346-2011，《生物安全实验室建筑技术规范》，RB/T 199- 2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》 ，JG/T 497-2016《排风高效过滤装置》 ，GB 50591—2010《洁净室施工及验收规范》 ，YY 0569-2011《II 级生物安全 柜》，《消毒技术规范》 、JG/T 382-2012《传递窗》，GB 30864-2014《呼吸防护动 力送风过滤式呼吸器》标准，采用现场方式验收。在收到中标供应商检测报告后，采购人核对检测项目，确保无漏项。如采购人对检测报告提出异议，中标供应商应在采购人要求时限内做出答复。

2、本项目出具2025年检测报告的服务期限为签定合同20个日历天内。

3、检验报告可根据采购人要求采用分项分类方式出具。

4、 中标供应商应从签订合同后开始至检测结束，提供全过程技术服务，现场检测时定期向采购人汇报整体检测情况。

5、对于检测中出现的不符合项，中标供应商应协助采购人进行调试，并免费进行一次复验。

6、检测完成后对采购人相关人员进行日常检测知识培训。

7、 由于客观因素导致复验后仍然不合格的项目，或无法通过简单调试进行调整的 项目，如果不超过项目总额的5%，不再计费，对于超出项目总额5%的复测内容，后续产生的复测费用按照半价收取。

8、如采购人需要，中标供应商应协助采购人工作人员开展实验室运行及维保方面的技术交流，如合著发表论文、课题项目合作等。

9、中标供应商出具的检测报告须加盖CMA或CNAS印章。