比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 呼和浩特海关技术中心2026年度设备计量校准服务项目 |  |  |
| 需求部门 | 呼和浩特海关技术中心 |  |  |
| 采购预算 | 145000元 |  |  |
| 评审方法 | 综合评分法 |  |  |
| 详细需求栏 |  |  |  |
| ★说明 | 1、不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2、详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。注：本采购项目为固定单价采购模式，比价方式以各设备计量校准费用总和进行比价，采购清单以实际发生量乘以供货方投标单价进行结算，总额不超过预算金额。 |  |  |
| ★资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.供应商在信用中国网(http://www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(http:/www. ccgp.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； 4.供应商须具备检定校准的相关资质。即：法定计量检定资质、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）出具的实验室认可证书（符合ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》）和检验检测认证证书（CMA）。 5.业绩要求：供应商提供自2024年1月1日至递交响应文件截止时间，所完成的类似项目业绩至少2份。业绩要求：合同原件扫描件含签字页 6.项目组人员要求：供应商主要检测人员数量不低于5人，项目负责人需一级注册计量师，其他检测人员均具有一级或二级注册计量师证书。人员证明需提供社保证明。 |  |  |
| ★ 实质性需求 | （1）根据每台设备检定/校准关键参数，按国家相关规程检定/校准。供应商制定检定/校准工作计划和具体实施方案，并按照计划开展检定/校准工作。 （2）计量器具计量检定/校准需提供上门服务，具体检定日期、校准与采购人协商，供应商服从采购人时间安排，不能影响采购人正常工作，按时限要求完成全部在用计量器具检定校准，对于漏检器具提供再次上门检测服务。 （3）现场检定/校准不合格的计量器具，成交供应商应在采购人整改完成后，免费进行检定/校准。 （4）计量校准服务符合国家计量行政管理部门要求，提供相应的服务行为报告、校准证书等资料。出具的证书/报告应得到市场监督管理计量行政部门认可，若因此受到计量行政管理部门的处罚，由成交供应商承担一切责任。 （5）本项目不允许转包，可以分包，但分包率不能超过15%。供应商将超出自身能力范围的仪器分包至其他机构计量时，拟分包单位的资质、能力等信息需经采购人审核，审核通过后供应商可分包。 二、付款条件： （1）供应商完成设备校准服务且经甲方验收合格后，以实际校准设备数量为准结算，甲方一个月内付该批次全款，供应商付款前需要供货方开具发票、收据等结算材料。 （2）因财政集中支付延误时间不计算在内，供应商提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。 |  |  |
| 评审因素 | 本项目采用综合评分法进行比选。 |  |  |
|  | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 |
|  | 投标报价（30%） | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他满足招标文件要求的供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×30（得分保留两位小数） |
|  | 技术部分（55%） | 55分 | 技术服务方案，满分：55分 第一个档次（46-55分）：服务方案内容全面，在本地有分公司或有服务机构，服务团队人员配置合理，有针对采购人的实际情况编制详细、全面的服务实施方案，完全能够满足采购人服务要求。 第二个档次（36-45分）：服务方案内容基本全面，服务团队人员配置合理，有根据采购人的实际情况编制简单的服务实施方案，基本能够满足采购人服务要求的。 第三个档次（26-35分）：服务方案内容整度较强，未针对采购人实际情况编制服务实施方案，部分能够满足采购人服务要求的。 第四个档次（10-25分）：服务方案内容整度一般，未针对采购人实际情况编制服务实施方案，部分能够满足采购人服务要求的。 第五个档次（1-9分）：服务方案内容整度差，未针对采购人实际情况编制服务实施方案，基本不能能够满足采购人服务要求的。 未提供不得分 |
|  | 商务部分（15%） | 15分 | 投标人项目业绩，满分：15分。 供应商应提供近2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）涉及监管装备等校准服务合同业绩,每提供一份得7.5分。业绩证明需提供合同关键页（至少包含合同双方盖章页、合同签订日期、服务范围等信息）及校准服务验收报告或其他能证明合同已履约完成的材料. |
| 其他因素 | 1.报名时提供将公司名称、项目负责人、联系方式、相关资质等内容加盖公章扫描后通过电子邮件（961741402@qq.com）的方式告知采购方，资格文件不全者拒绝接收。 2.供应商响应文件中须包含“附件2报价明细表”。 3.资料提供不全将被拒绝接收，所提供的资质文件中如有虚假情况，经发现将被取消资格。 4.在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评审小组可以要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评选小组应当将其投标文件作为无效处理。 |  |  |

- 附件1

需提供服务设备清单及要求

| 呼和浩特海关技术中心2026年设备计量校准服务项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实验室编号 | 设备名称 | 型号 | 校准要求 | 校准日期要求 | 设备地点 |
| 1 | F124 | 电子天平 | CP224S | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 2 | F21 | 电子天平 | BT2202S | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 3 | F61 | 电子天平 | BT2202S | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 4 | F146 | 电子天平 | SQP Quintix313-1CN | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 5 | FV2 | 单道可调移液器 | 0.2 mL | 容量误差0.02ml,0.1ml,0.2ml | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 6 | FV4 | 单道可调移液器 | 0.2 mL | 容量误差0.02ml,0.1ml,0.2ml | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 7 | FV6 | 单道可调移液器 | 1.0 mL | 容量误差0.1ml,0.5ml,1.0ml | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 8 | F1 | 原子荧光光度计 | AFS-9330 | 砷重复性，检出限 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 9 | F133 | 电感耦合等离子发射光谱-质谱仪 | Agilent 7700X | 灵敏度，质量轴，分辨率，氧化物，双电荷 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 10 | F166 | 全自动测汞仪 | Hydra Ⅱ | 汞检出限，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 11 | F235 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | BSA-100B/BAF-3000 | 砷重复性，检出限 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 12 | FV9 | 单道可调移液器 | 10-100μL | 10、50、100μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 13 | FV10 | 单道可调移液器 | 100-1000μL | 100、500、1000μ准确性L | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 14 | FV11 | 单道可调移液器 | 10-100μL | 10、50、100μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 15 | FV12 | 单道可调移液器 | 100-1000μL | 100、500、1000μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 16 | F227 | pH计 | PB-10 | 电计ph档示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 17 | F228 | 电子天平 | PRACTUM213-1CN | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 18 | F15 | 原子吸收光谱仪 | AA800 | 石墨炉：镉检出限，重复性； | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 19 | F178 | 原子吸收光谱仪 | ContrAA 700 | 石墨炉：镉检出限，重复性；火焰：铜检出限，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 20 | G004 | 红外光谱仪 | IRTRACER-100 |  | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 21 | G006 | 电感耦合等离子体质谱仪 | Agilent7900 | 灵敏度，质量轴，分辨率，氧化物，双电荷 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 22 | G007 | 能量色散-X射线荧光光谱仪 | EDX-7000 | 能量分辨率、重复性、稳定性、检出限 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 23 | G014 | 波长色散-X射线荧光光谱仪 | AxiosmAX | 精密度、稳定性、X射线计数率 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 24 | G016 | 电感耦合等离子体质谱仪 | Agilent7900 | 灵敏度，质量轴，分辨率，氧化物，双电荷 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 25 | G019 | 紫外可见分光光度计 | Evolution350 | 值误差，重复性，噪声 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 26 | G033 | 烘箱 | VENTICELL111 | 103℃,105℃,130℃的均匀性和准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 27 | G034 | 灰分炉 | Lindbergblue M | 500℃,550℃,600℃，650℃的均匀性和准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 28 | G035 | 电子天平 | BSA323S | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 29 | G042 | 电子天平 | BECE6202I | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 30 | G043 | 密度计 | Quineix224-1cn | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 31 | G049 | 熔点仪 | MP490 | 示值误差、重复性、分辨率 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 32 | GD01 | 滴定管 | 50 mL | 按量程范围检定 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 33 | GD02 | 滴定管 | 25 mL | 按量程范围检定 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 34 | GD03 | 钢尺 | 50 cm | 示值误差,8cm,16cm | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 35 | GD07 | 单道可调移液器 | 100-1000μL | 容量误差0.1ml,0.5ml,1.0ml | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 36 | GD08 | 单道可调移液器 | 20-200μL | 容量误差0.02ml,0.1ml,0.2ml | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 37 | GD09 | 温湿度计 | deli | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 38 | GD10 | 数字温度计 | FRIDGE | -18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 39 | GD11 | 数字温度计 | FRIDGE | -18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 40 | GD12 | 数字温度计 | FRIDGE | -18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 41 | GD13 | 数字温度计 | FRIDGE | -18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 42 | GWD5 | 温度计 | 0-100℃ | 40℃、70℃、80℃、100℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 43 | GWD01(WDJ-01) | 数字温度计 | 精创DS-1 | -20℃，-,18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 44 | GWD01(WDJ-02) | 数字温度计 | 精创DS-1 | -20℃，-,18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 45 | GWD01(WDJ-05) | 数字温度计 | 精创DS-1 | -20℃，-,18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 46 | FWD05 | 数字温度计 | FRIDGE | -20℃，-,18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 47 | FWD06 | 数字温度计 | FRIDGE | -20℃，-,18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 48 | GWS01（GW001） | 温湿度计 |  | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 49 | GWS02（GW002） | 温湿度计 |  | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 50 | GV4 | 单道可调移液器 | 1-10 mL | 1、5、10 mL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 51 | GV5 | 单道可调移液器 | 1-10 mL | 1、5、10 mL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 52 | GV6 | 单道可调移液器 | 1-10 mL | 1、5、10 mL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 53 | GV7 | 单道可调移液器 | 500-5000μL | 500、2500、5000μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 54 | GV8 | 单道可调移液器 | 500-5000μL | 500、2500、5000μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 55 | GV9 | 瓶口加液器 | 1-10 mL | 1、5、10 mL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 56 | GV10 | 瓶口加液器 | 1-10 mL | 1、5、10 mL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 57 | GV11 | 瓶口加液器 | 1-10 mL | 1、5、10 mL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 58 | GV12 | 瓶口加液器 | 2.5-25 mL | 2.5、12.5、25 mL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 59 | GV13 | 瓶口加液器 | 5-50 mL | 5、25、50 mL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 60 | G053 | 核素测定仪 | BG3910N | 核素识别率、相对固有误差、重复性、中子指示 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 61 | G054 | 密度计 | Digipol-70D | 示值误差，稳定性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 62 | G069 | 电导率仪 | DDSJ-319L | 示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 63 | G082 | 电子天平 |  | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 64 | GV1 | 单道可调移液器 | 2-20 μL | 2、10、20μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 65 | GV2 | 单道可调移液器 | 100-1000μL | 100、500、1000μ准确性L | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 66 | GV3 | 单道可调移液器 | 20-200μL | 20、100、200μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 67 | GQB1 | 气体检测报警控制器（两个探头） | AH 3000H | 示值误差、重复性、报警误差、零点漂移、量程漂移 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 68 | GYLB1 | （氧气压力表） | 0-25 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 69 | GYLB2 | (压力表) | 0-25 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 70 | GYLB3 | (压力表) | 0-25 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 71 | GYLB4 | (压力表) | 0-25 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 72 | GYLB5 | (压力表) | 0-25 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 73 | GYLB6 | （氧气压力表） | 0-25 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 74 | GYLB7 | (压力表) | 0-25 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 75 | GYLB8 | （乙炔表） | 0-2.5 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 76 | GYLB9 | （氧气压力表） | 0-25 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 77 | GYLB10 | (压力表) | 0-0.6 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 78 | GYLB11 | (压力表) | 0-25 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 79 | GYLB12 | (压力表) | 0-0.6 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 80 | GYLB13 | (压力表) | 0-25 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 81 | GYLB14 | (氮气表) | 0-25 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 82 | GYLB15 | (氮气表) | 0-25 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 83 | GYLB16 | (压力表) | 0-25 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 84 | GYLB17 | (压力表) | 0-0.6 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 85 | GYLB18 | （乙炔表） | 0-2.5 MPa | 示值误差、最大允许误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 86 | GV15 | 单道可调移液器 | 100-1000μL | 1、5、10μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 87 | GV14 | 单道可调移液器 | 1-10μL | 1、5、10μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 88 | F119 | 微波快速高温灰化炉 | PHOENLX | 500℃,550℃，600℃,,的均匀性和准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 89 | F41 | 电子天平 | CP224S | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 90 | F56 | 电子天平 | BT223S | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 91 | F125 | 电子天平 | BSA 223S-CW | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 92 | F126 | 电子天平 | BSA 6202S-CW | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 93 | F127 | 电子天平 | BSA 2202S-CW | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 94 | F117 | 电子天平 | ML 204 | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 95 | F46 | 精密烘箱 | Venticell111 | 85℃，90℃,100℃,103℃,105℃,125℃，96℃的均匀性和准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 96 | F48 | 精密烘箱 | Venticell111 | 85℃，90℃,100℃,103℃,105℃,125℃的均匀性和准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 97 | F49 | 真空烘箱 | Vacucell 55 | 40℃、60℃、70℃的均匀性和准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 98 | F54 | 高温炉 | CWF1100 | 550℃,600℃,650℃的均匀性和准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 99 | F69 | 实验室pH计 | FE-20 | 电计pH档分辨力、示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 100 | F26 | 实验室pH计 | PB-21 | 电计pH档分辨力、示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 101 | F120 | 自动折光仪 | Abbemat 300 | 准确度、示值误差、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 102 | F118 | 自动旋光仪 | Mcp 200 | 示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 103 | F156 | 电导率仪 | S230 | 示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 104 | F165 | 密度计 | DMA500 | 示值误差，稳定性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 105 | F192 | 全自动电位滴定仪 | 905 | 示值误差、 示值重复性 、滴定管容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 106 | F195 | 卡式水分测定仪 | METROH915 | 示值误差、 示值重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 107 | F50 | 紫外可见分光光度计 | SPECORD 250 | 示值误差，重复性，噪声 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 108 | F136 | 荧光分光光度计 | F4600 | 示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 109 | F114 | 液相色谱-串联质谱仪 | Agilent 6460 | 正负模式分辨力、质量准确性、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 110 | F176 | 液相色谱-串联质谱仪 | Agilent 1290/6495 | 正负模式分辨力、质量准确性、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 111 | F42 | 暗箱式三用紫外分析仪 | WFH-203B(N) | 辐照度,稳定性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 112 | F209 | 浊度仪 | WZS-186 | 仪器零点漂移、仪器示值误差、稳定性、仪器重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 113 | F229 | pH计 | PB-10 | 电计ph档分辨力、示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 114 | FWSD1 | 无线温湿度采集器 | GS-WS25 | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 115 | FWSD2 | 温湿度计 | deli | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 116 | FWSD3 | 温湿度计 | deli | 湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 117 | FWSD4 | 温湿度计 | deli | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 118 | F236 | 凯氏定氮仪 | VELP~UDK169 | 准确性、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 119 | FV1 | 单道可调移液器 | 1.0 mL | 校准点：0.5ml,0.6ml，0.8ml，1.0ml | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 120 | FV3 | 单道可调移液器 | 1.0 mL | 容量误差0.1ml,0.5ml,1.0ml | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 121 | FV7 | 单道可调移液器 | 0.2 mL | 容量误差0.02ml,0.1ml,0.2ml | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 122 | FV8 | 单道可调移液器 | 1.0 mL | 容量误差0.1ml,0.5ml,1.0ml | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 123 | FV5 | 单道可调移液器 | 0.1 mL | 容量误差0.01ml,0.05ml,0.1ml | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 124 | FM1 | 乳汁计 | 15-40。m | 15。m、30。m、40。M | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 125 | FBZFM1 | 砝码 | 2mg-500 g | 1g,2g,5g,10g | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 126 | FV13 | 单道可调移液器 | 10-100μL | 容量误差，10、50、100μL | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 127 | FV14 | 单道可调移液器 | 20-200μL | 容量误差，20、100、200μL | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 128 | P1 | 电子天平 | BP310S | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 129 | P6 | 电子天平 | CP224S | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 130 | P7 | 电子天平 | PB602 | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 131 | P27 | 容重器 | HGT-1000 | 按量程范围检定(体积、重量) | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 132 | P11 | 筛选器 | JJSD-3 | 筛孔4.5,4.0,3.5,3.0,1.5MM | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 133 | TB4 | 温度计 | 0-200℃ | 0℃、37℃、60℃、100℃、200℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 134 | FWD01 | 数字温度计 | FRIDGE | -20℃，-,18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 135 | FWD02 | 数字温度计 | FRIDGE | -20℃，-,18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 136 | FWD03 | 数字温度计 | FRIDGE | -20℃，-,18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 137 | FWD04 | 数字温度计 | FRIDGE | -20℃，-,18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 138 | FGC1 | 钢尺 | 30cm | 示值误差，5mm | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 139 | F244 | 离子计 | PXSJ-216F | 电位示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 140 | F242 | 二氧化碳测定仪 | 7001-A | 校准点： 0.1MPa、 0.2MPa、 0.3MPa、 0.4MPa、 0.5MPa、0.6MPa | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 141 | FWSD5 | 温湿度计 | deli | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 142 | F190 | 灰分炉 | CWF11/13 | 550℃,600℃,650℃的均匀性和准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 143 | F59 | 氮分析仪 | Rapid N cube | 示值误差、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 144 | F252 | 杜马斯定氮仪 | D200 | 示值误差、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 145 | F254 | 超高液相色谱-三重四级杆质谱仪 | SCIEX Triple Quad 5500+ | 正负模式分辨力、质量准确性、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 146 | FV15 | 单道可调移液器 | 5.0 mL | 容量误差2.5ml,5.0ml | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 147 | FV17 | 单道可调移液器 | 10.0 mL | 容量误差5.0ml,10ml | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 148 | FV18 | 单道可调移液器 | 10.0 mL | 容量误差5.0ml,10ml | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 149 | FV19 | 单道可调移液器 | 10.0 mL | 容量误差5.0ml,10ml | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 150 | FV20 | 单道可调移液器 | 5.0 mL | 容量误差2.5ml,5.0ml | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 151 | FV21 | 单道可调移液器 | 5.0 mL | 容量误差2.5ml,5.0ml | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 152 | FV22 | 单道可调移液器 | 2-20μL | 容量误差2μL，10μL,20μL | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 153 | FWD07 | 数字温度计 | 20℃～-20℃ | -20℃，-,18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 154 | FWD08 | 数字温度计 | 20℃～-20℃ | -20℃，-,18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 155 | FYLB1 | 压力表 | 0～25MPa | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 156 | FYLB2 | 压力表 | 0～25MPa | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 157 | FYLB3 | 压力表 | 0～25MPa | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 158 | FYLB4 | 压力表 | 0～25MPa | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 159 | FYLB5 | 压力表 | 0～25MPa | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 160 | FYLB6 | 压力表 | 0～25MPa | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 161 | FYLB7 | 压力表 | 0～25MPa | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 162 | FYLB8 | 压力表 | 0～25MPa | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 163 | M89 | PCR扩增仪 | C1000 Touch | 温度示值误差、温度均匀性、升降温速率 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 164 | M108 | PCR基因扩增仪 | C1000 | 温度示值误差、温度均匀性、升降温速率 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 165 | M155 | 荧光定量PCR仪 | Q6 | 温度示值误差、温度均匀性、升降温速率、样本示值误差、样本线性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 166 | M184 | 荧光定量PCR仪 | qTOWER³ | 温度示值误差、温度均匀性、升降温速率、样本示值误差、样本线性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 167 | M186 | 实时荧光定量PCR仪（罗氏）II | Light Cycer 480II | 温度示值误差、温度均匀性、升降温速率、样本示值误差、样本线性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 168 | M91 | 生物安全柜 | 1300 SERIES A2 | 垂直气流平均速度、工作窗口气流平均速度、送风高效过滤器检漏、排风高效过滤器检漏、工作区洁净度、气流模式 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 169 | M105 | 生物安全柜 | 1300 SERIES B2 | 垂直气流平均速度、工作窗口气流平均速度、送风高效过滤器检漏、排风高效过滤器检漏、工作区洁净度、气流模式 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 170 | M183 | 生物安全柜 | 1300 SERIES A2 | 垂直气流平均速度、工作窗口气流平均速度、送风高效过滤器检漏、排风高效过滤器检漏、工作区洁净度、气流模式 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 171 | M202 | 生物安全柜 | 1300 SERIES A2 | 垂直气流平均速度、工作窗口气流平均速度、送风高效过滤器检漏、排风高效过滤器检漏、工作区洁净度、气流模式 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 172 | M212 | 生物安全柜 | FB2-1500 | 垂直气流平均速度、工作窗口气流平均速度、送风高效过滤器检漏、排风高效过滤器检漏、工作区洁净度、气流模式 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 173 | M19 | 超净工作台 | SW-CJ-ZFD | 风速、洁净度、高效过滤器检漏、气流模式 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 174 | M188 | 游标卡尺 | 1-150 mm | 零值误差、示值变动性、示值误差和细分误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 175 | M37 | PH计 | PB-10 | 电计ph档示值误差(ph) 电计电压档示值误差 输入电流（A） 输入阻抗引起的示值误差（ph） 电计示值重复性（ph） 仪器示值误差（ph） 仪器示值重复性（ph） | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 176 | M157 | pH计 | PB-10 | 电计ph档示值误差(ph) 电计电压档示值误差 输入电流（A） 输入阻抗引起的示值误差（ph） 电计示值重复性（ph） 仪器示值误差（ph） 仪器示值重复性（ph） | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 177 | MY1 | 单道可调移液器 | gilson | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 178 | MY2 | 单道可调移液器 | eppendorf | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 179 | MY3 | 单道可调移液器 | RAIIN | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 180 | MY4 | 单道可调移液器 | eppendorf | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 181 | MY5 | 八道可调移液器 | BIOHIT | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 182 | MY6 | 单道可调移液器 | eppendorf | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 183 | MY7 | 单道可调移液器 | GILSON | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 184 | MY8 | 单道可调移液器 | GILSON | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 185 | MY9 | 单道可调移液器 | eppendorf | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 186 | MY10 | 单道可调移液器 | Thermo | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 187 | MY11 | 单道可调移液器 | Thermo | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 188 | MY12 | 单道可调移液器 | eppendorf | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 189 | MY13 | 八道可调移液器 | Thermo | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 190 | MY14 | 八道可调移液器 | Thermo | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 191 | MY15 | 八道可调移液器 | Thermo | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 192 | MY16 | 八道可调移液器 | Thermo | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 193 | MY17 | 单道可调移液器 | eppendorf | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 194 | MY18 | 单道可调移液器 | eppendorf | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 195 | MY19 | 单道可调移液器 | Thermo | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 196 | MY20 | 单道可调移液器 | eppendorf | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 197 | MY21 | 单道可调移液器 | Thermo | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 198 | MY22 | 单道可调移液器 | eppendorf | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 199 | MY23 | 单道可调移液器 | eppendorf | 容量允许误差和测量重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 200 | M42 | 酶标仪（含洗板机） | ELX808/ELX50 | 405、450、630、650 nm示值稳定性、波长示值误差、波长重复性、吸光度示值误差、吸光度重复性、灵敏度、通道差异 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 201 | M94 | 全自动酶标仪（含洗板机） | M200 | 405、450、630、650 nm，示值稳定性、波长示值误差、波长重复性、吸光度示值误差、吸光度重复性、灵敏度、通道差异 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 202 | M189 | 紫外照度仪 | ST-512 | 外观、零值误差（FS）、相对示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 203 | M113 | 电子天平 | BSA822 | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 204 | M114 | 电子天平 | BSA822 | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 205 | M125 | 电子天平 | BSA822 | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 206 | M126 | 电子天平 | BSA822 | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 207 | M127 | 电子天平 | BSA822 | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 208 | M13 | 电子天平 | PB602-N | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 209 | M14 | 电子天平 | BP310S | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 210 | M20 | 恒温水浴箱 | WB22 | 36、42、44、44.5℃、46℃的温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 211 | M21 | 恒温水浴箱 | WB22 | 36、42、44、44.5℃、46℃的温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 212 | M87 | 精密控温恒温振荡水浴 | SWB1122C-1 | 36℃、42℃、56 ℃的温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 213 | M110 | 恒温水浴摇床 | WB22 | 36℃、42℃、56 ℃的温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 214 | M152 | 恒温水浴箱 | WNB22 | 36 ℃、42℃的温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 215 | M153 | 恒温水浴箱 | WNB22 | 36 ℃、42℃的温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 216 | M179 | 恒温水浴锅 | GP05(TSGP05) | 36、42、56、62.5 ℃的温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 217 | M2 | 恒温培养箱 | MIR-262 | 30 ℃、36 ℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 218 | M4 | 低温恒温培养箱 | MIR-253 | 6.5℃、28 ℃、30 ℃、36 ℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 219 | M5 | 低温恒温培养箱 | MIR-253 | 28 ℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 220 | M11 | 电热鼓风干燥箱 | VEN-111 | 48℃、160 ℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 221 | M72 | 控温摇床 | KS4000i | 30℃、36 ℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 222 | M74 | 二氧化碳培养箱 | C150 | 36 ℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 223 | M97 | 恒温培养箱 | IGS180 | 30℃、36 ℃、42℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 224 | M98 | 恒温培养箱 | IGS180 | 30℃、36 ℃、42℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 225 | M130 | 恒温培养箱 | Precision IGS180 | 30℃、36 ℃, 的温度偏差、温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 226 | M131 | 恒温培养箱 | Precision IGS180 | 36 ℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 227 | M132 | 恒温培养箱 | Precision IGS180 | 36、56 ℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 228 | M149 | 恒温培养箱 | Precision IGS 180 | 30℃、36 ℃、37 ℃、41.5 ℃、42 ℃、44 ℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 229 | M150 | 恒温培养箱 | Precision IGS 180 | 30℃、36 ℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 230 | M178 | 电热鼓风干燥箱 | Heratherm OGH180 | 48℃、160 ℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 231 | M203 | 生化培养箱 | LRH-250F | 6.5℃、25 ℃、28 ℃、36 ℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 232 | M204 | 台式恒温摇床 | TS-200B | 30℃、36 ℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 233 | M135 | 全自动高压灭菌器 | MLS-3781L-PC | 121 ℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度,压力表和安全阀检 定、温度传感器和压力传感器校准 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 234 | M176 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3751-PC | 115、121 ℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度，压力表和安全阀检定、温度传感器和压力传感器校准 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 235 | M192 | 高压蒸汽灭菌器 | GRllODP | 115、121℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度, 压力表和安全阀检定、温度传感器和压力传感器校准 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 236 | M214 | 立式脉动真空蒸汽灭菌器 | LS-120SV | 115、121℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度, 压力表和安全阀检定、温度传感器和压力传感器校准 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 237 | MW85 | 数字温度计 | Testo-T2 | —20℃、4℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 238 | MW99 | 数字温度计 | Testo-T2 | —20℃、4℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 239 | MW145 | 数字温度计 | Testo-T2 | —20℃、4℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 240 | MW-1 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | —20℃、4℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 241 | MW-2 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | —20℃、4℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 242 | MW-3 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | —20℃、4℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 243 | MW-4 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | —20℃、4℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 244 | MW-5 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | —20℃、4℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 245 | MW-6 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | —20℃、4℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 246 | MW-7 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | —20℃、4℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 247 | MW-8 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | —20℃、4℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 248 | MW-9 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | —20℃、4℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 249 | MW-10 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | —20℃、4℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 250 | MW-11 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | —20℃、4℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 251 | MW-12 | 温湿度记录仪 | GSP-6 | —20℃、4℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 252 | MW-13 | 超低温温度记录仪 | TLOG100EC | —70℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 253 | MW-14 | 超低温温度记录仪 | TLOG101EC | —70℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 254 | MW-15 | 超低温温度记录仪 | TLOG102EC | —70℃的温度修正值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 255 | B1 | 数字温度计 | 三印（E16） | -20℃，-18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 256 | B2 | 数字温度计 | 三印（E16） | -20℃，-18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 257 | B3 | 数字温度计 | 三印（E16） | -20℃，-18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 258 | B4 | 数字温度计 | 三印（E16） | -20℃，-18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 259 | B5 | 数字温度计 | 三印（E16） | -20℃，-,18℃，4℃，20℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 260 | B6 | 温湿度计 |  | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 261 | B7 | 电子测温枪 | 德力西（DM-5001） | —20℃，4℃，25℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 262 | M215 | 立式脉动真空蒸汽灭菌器 | LS-120SV | 115、121℃的温度偏差、温度均匀度和温度波动度, 压力表和安全阀检定、温度传感器和压力传感器校准 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 263 | F255 | 全自动阴离子表面活性剂分析仪 | OL2010(昂林仪器) | 650nm示值误差，重复性，噪声 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 264 | F256 | 紫外可加分光光度计 | Evolution One Plus（赛默飞世尔） | 示值误差，重复性，噪声 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 265 | M217 | 生物安全柜 | BSC-1606ⅡA2 | 垂直气流平均速度、工作窗口气流平均速度、送风高效过滤器检漏、排风高效过滤器检漏、工作区洁净度、气流模式 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 266 | M218 | 生物安全柜 | BSC-1606ⅡA2 | 垂直气流平均速度、工作窗口气流平均速度、送风高效过滤器检漏、排风高效过滤器检漏、工作区洁净度、气流模式 | 2026.3.15-2026.3.25 | 呼和浩特 |
| 267 | K1504DA001 | 全自动量热仪 | SDAC6000 | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 268 | K1504DA002 | 全自动量热仪 | SDAC6000 | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 269 | K1504DA003 | 全自动量热仪 | SDAC6000(双控) | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 270 | K1504DA004 | 全自动量热仪 | SDAC6000(双控) | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 271 | K1504DA005 | 自动定硫仪 | SDS720 | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 272 | K1504DA006 | 自动定硫仪 | SDS720 | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 273 | K1504DA008 | 工业分析仪 | SDTGA6000A/SDTGA6000V | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 274 | K1504DA018 | 万分之一天平 | ME204 | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 275 | K1504DA019 | 万分之一天平 | ME204 | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 276 | K1504DA020 | 万分之一天平 | ME204 | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 277 | K1504DA021 | 电子天平 | BT323S | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 278 | K1504DA022 | 智能马弗炉 | SDMF300 | 640℃；650℃；660℃；805℃；815℃；825℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 279 | K1504DA023 | 智能马弗炉 | SDMF300 | 640℃；650℃；660℃；805℃；815℃；825℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 280 | K1504DA024 | 智能马弗炉 | SDMF300 | 640℃；650℃；660℃；805℃；815℃；825℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 281 | K1504DA025 | 智能马弗炉 | SDMF300 | 640℃；650℃；660℃；805℃；815℃；825℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 282 | K1504DA036 | 碳氢氮元素分析仪 | YX-CHN2510 | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 283 | K1504DA037 | 氟氯测定仪 | SDFC1 1000 | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 284 | K1504DA042 | 氟离子计 | SevenCompact | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 285 | K1504DA043 | 测汞仪 | DMA-80 | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 286 |  | 自动进样器 |  | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 287 | K1504DA044 | X射线荧光光谱仪 | BRUKER AXS | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 288 | K1504DA047 | 万分之一天平 | ME204 | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 289 | K1504DA048 | 万分之一天平 | ME204 | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 290 | K1504DA049 | 电子天平 | NeWCLassic MF | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 291 | K1504DA070 | 万分之一天平 | ML503T | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 292 | K1504DA071 | 万分之一天平 | ME204 | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 293 | K1504DA072 | 自动测氟仪 | SDF3000 | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 294 | K1504DA075 | 自动测氟仪 | SDF3000 | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 295 | K1504DA076 | 全自动工业分析仪 | SDTGA80008 | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 296 | K1504DA078 | 智能X荧光光谱仪 | WEPERXRF2510 | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 297 | K1504DA079 | 电子天平 | JEB1002 | 偏载误差，示值误差，重复性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 298 | K1504DA081 | 电热鼓风干燥箱 | VENTICELL-111 | 25℃；35℃；103℃；108℃；110℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 299 | K1504DA082 | 烘箱 | VENTICELL-55 | 25℃；35℃；103℃；108℃；110℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 300 | K1504DA085 | 自动测氟仪 | 5E-FT2301 | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 301 | K1504DA086 | 鼓风干燥箱 | 5E-DHG6320 | 25℃；35℃；103℃；108℃；110℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 302 | K1504DA087 | 鼓风干燥箱 | 5E-DHG6320 | 25℃；35℃；103℃；108℃；110℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 303 | K1504DA088 | 直接测汞仪 | MAX-S | 校准规程 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 304 | KV01 | 移液器(100-1000μL) | Pipet-Litex | 100、500、1000μL准确性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 305 | KV02 | 移液器(10-100μL) |  | 10、50、100μL准确性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 306 | KV03 | 移液器(100-1000μL) |  | 100、500、1000μL准确性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 307 | KV04 | 移液器(2-10mL) |  | 2、5、10 mL准确性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 308 | KWSD001 | 电子温湿度计 | TH033 | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 309 | KWSD002 | 电子温湿度计 | TH033 | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 310 | KWSD003 | 电子温湿度计 | TH033 | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 311 | KWSD004 | 电子温湿度计 | TH033 | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 312 | KWSD005 | 电子温湿度计 | TH033 | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 313 | KWSD006 | 电子温湿度计 | TH033 | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 314 | KWSD007 | 电子温湿度计 | TH033 | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 315 | KWSD008 | 电子温湿度计 | TH033 | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 316 | KWSD009 | 电子温湿度计 | TH033 | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 317 | KWSD011 | 电子温湿度计 | TH033 | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 318 | KWSD016 | 电子温湿度计 | TH033 | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 319 | KWSD018 | 电子温湿度计 | TH033 | 温度15℃，20℃，25℃，,30℃，湿度10%，20%，30%，40%，50%，60%，70% | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 320 | KR023 | 容量瓶 | 200mL | 按量程范围检定 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 321 | KR024 | 容量瓶 | 50mL | 按量程范围检定 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 322 | KR025 | 容量瓶 | 100mL | 按量程范围检定 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 323 | KR026 | 容量瓶 | 200mL | 按量程范围检定 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 324 | KR027 | 容量瓶 | 250mL | 按量程范围检定 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 325 | KR028 | 容量瓶 | 500mL | 按量程范围检定 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 326 | KXL029 | 分度吸量管 | 2mL | 按量程范围检定 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 327 | KXL030 | 分度吸量管 | 5mL | 按量程范围检定 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 328 | KXL031 | 分度吸量管 | 10mL | 按量程范围检定 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 329 | KXL032 | 分度吸量管 | 20mL | 按量程范围检定 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 330 | KXL033 | 分度吸量管 | 25mL | 按量程范围检定 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 331 | KXL034 | 分度吸量管 | 50mL | 按量程范围检定 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 332 | K1504DA011 | 鼓风干燥箱 | SDDH306 | 25℃；35℃；103℃；108℃；110℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 333 | K1504DA012 | 鼓风干燥箱 | SDDH306 | 25℃；35℃；103℃；108℃；110℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 334 | K1504DA013 | 鼓风干燥箱 | SDDH306 | 25℃；35℃；103℃；108℃；110℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 335 | K1504DA014 | 鼓风干燥箱 | SDDH306 | 25℃；35℃；103℃；108℃；110℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 336 | K1504DA015 | 鼓风干燥箱 | SDDH306 | 25℃；35℃；103℃；108℃；110℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 337 | K1504DA016 | 鼓风干燥箱 | SDDH306 | 25℃；35℃；103℃；108℃；110℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 338 | KBZS01 | 标准筛 | 0.2mm | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 339 | KBZS02 | 标准筛 | 0.2mm | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 340 | KBZS03 | 标准筛 | 3mm | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 341 | KBZS04 | 标准筛 | 3mm | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 342 | KBZS05 | 标准筛 | 6mm | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 343 | KBZS06 | 标准筛 | 6mm | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 344 | KBZS07 | 标准筛 | 13mm | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 345 | KBZS08 | 标准筛 | 13mm | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 阿拉善额济纳旗策克口岸 |
| 346 | ZCIQ2015005-01 | 高档鼓风干燥箱 | VB-MFH6090 | 校准温度100℃、105℃、1.07℃、110℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 347 | ZCIQ2015005-02 | 高档鼓风干燥箱 | VB-MFH6090 | 校准温度100℃、105℃、1.07℃、110℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 348 | ZCIQ2020003 | 分析天平 | BSA224S-CW | 示值误差、位置误差、不同砝码值 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 349 | ZCIQ2016001 | 自动测汞仪 | MA-3000 | 检出限、重复性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 350 | ZCIQ2018001 | 元素分析仪 | Various MACRO cube | 线性误差、检出限、重复性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 351 | ZCIQ2015002-01/02 | 全自动量热仪 | VBR-6000 | 热值、重复性、示值误差氧弹20.0MPa的水压测试 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 352 | ZCIQ2018002 | X射线荧光光谱仪 | ZSX Primus II | 线性误差、检出限、重复性、波长 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 353 | ZCIQ2015006 | 电子天平 | BSA224s | 示值误差、位置误差、不同砝码值 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 354 | ZCIQ2010001 | X荧光定硫仪 | SLFA-v800 | 示值误差、重复性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 355 | ZCIQ2018008 | 全自动电位滴定 | 905 Titrando | 毫伏值的示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 356 | ZCIQ2022001-1 | 全自动氟氯分析仪 | SDFCL3000 | 线性误差、检出限、重复性、波长 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 357 | ZCIQ2022001-2 | 自动氟分析仪 | SDF3000 | 线性误差、检出限、重复性、波长 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 358 | ZCIQ2015003 | 智能马弗炉 | VB-MF2000 | 校准温度必须包括890℃～910℃，900℃,910℃,920℃，840℃ | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 359 | ZCIQ2019001 | 自动定硫仪 | SDS720 | 示值误差、重复性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 360 | ZCIQ2020001 | 高频红外碳硫分析仪 | 1INDUCTAR CSCUBE | 示值误差、重复性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 361 | ZCIQ2016002 | MS半微量电子天平 | MS105DU | 示值误差、位置误差、不同砝码值 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 362 | ZR01 | 容量瓶 | 1000mL | 清洗室 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 363 | ZR02 | 容量瓶 | 100mL | 清洗室 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 364 | ZV01 | 单道可调移液器 | 0-1000µL | 100、500、1000μL准确性 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 365 | ZXL01 | 分刻度吸量管 | 10mL | 2mL、5mL、10 mL容量误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 366 | ZYLB01-10 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 367 | ZBZS01 | 标准筛 | 0.2mm | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 368 | ZBZS02 | 标准筛 | 0.2mm | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 369 | ZBZS03 | 标准筛 | 3mm | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 370 | ZBZS04 | 标准筛 | 3mm | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 371 | ZBZS05 | 标准筛 | 6mm | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 372 | ZBZS06 | 标准筛 | 6mm | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 373 | ZBZS07 | 标准筛 | 13mm | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 374 | ZBZS08 | 标准筛 | 13mm | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 375 | ZWSD01 | 温湿度计 |  | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 376 | ZWSD02 | 温湿度计 |  | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 377 | ZWSD03 | 温湿度计 |  | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 378 | ZWSD04 | 温湿度计 |  | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 379 | ZWSD05 | 温湿度计 |  | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 380 | ZWSD06 | 温湿度计 |  | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 381 | ZWSD07 | 温湿度计 |  | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 382 | ZWSD08 | 温湿度计 |  | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 383 | ZWSD09 | 温湿度计 |  | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 384 | ZWSD10 | 温湿度计 |  | 示值误差 | 2026.6.15-2026.7.15 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸 |
| 385 | W001 | 量热仪 | 5E-C5508 | 热值、重复性、示值误差氧弹20.0MPa的水压测试 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 386 | W002 | 量热仪 | 5E-C5508 | 热值、重复性、示值误差氧弹20.0MPa的水压测试 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 387 | W003 | 量热仪 | 5E-C5508 | 热值、重复性、示值误差氧弹20.0MPa的水压测试 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 388 | W004 | 量热仪 | 5E-C5508 | 热值、重复性、示值误差氧弹20.0MPa的水压测试 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 389 | W137 | 量热仪 | 5E-C5508 | 热值、重复性、示值误差氧弹20.0MPa的水压测试 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 390 | W138 | 量热仪 | 5E-C5508 | 热值、重复性、示值误差氧弹20.0MPa的水压测试 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 391 | W139 | 量热仪 | 5E-C5508 | 热值、重复性、示值误差氧弹20.0MPa的水压测试 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 392 | W140 | 量热仪 | 5E-C5508 | 热值、重复性、示值误差氧弹20.0MPa的水压测试 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 393 | W006 | 自动红外测硫仪 | 5E-IRS3000 | 示值误差、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 394 | W133 | 自动红外测硫仪 | 5E-IRS3600 | 示值误差、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 395 | W134 | 自动红外测硫仪 | 5E-IRS3600 | 示值误差、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 396 | W082 | 碳硫仪 | CS800 | 示值误差、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 397 | W005 | 全自动工业分析仪 | 5E-MAG6700 | 灰分、挥发分的示值误差和重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 398 | W007 | 自动胶质层指数测定仪 | 5E-PL300B | 温控:校准温度730℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 399 | W008 | 自动胶质层指数测定仪 | 5E-PL300B | 温控:校准温度730℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 400 | W009 | 自动胶质层指数测定仪 | 5E-PL300B | 温控:校准温度730℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 401 | W010 | 自动胶质层指数测定仪 | 5E-PL300B | 温控:校准温度730℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 402 | W013 | 智能马弗炉 | 5E-MF6100 | 校准温度必须包括100℃、600℃、805℃、815℃、825℃、850℃、890℃、900℃、910℃、920℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 403 | W014 | 智能马弗炉 | 5E-MF6100 | 校准温度必须包括100℃、600℃、805℃、815℃、825℃、850℃、890℃、900℃、910℃、920℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 404 | W015 | 智能马弗炉 | 5E-MF6100 | 校准温度必须包括100℃、600℃、805℃、815℃、825℃、850℃、890℃、900℃、910℃、920℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 405 | W016 | 智能马弗炉 | 5E-MF6100 | 校准温度必须包括100℃、600℃、805℃、815℃、825℃、850℃、890℃、900℃、910℃、920℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 406 | W017 | 智能马弗炉 | 5E-MF6100 | 校准温度必须包括100℃、600℃、805℃、815℃、825℃、850℃、890℃、900℃、910℃、920℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 407 | W018 | 智能马弗炉 | 5E-MF6100 | 校准温度必须包括100℃、600℃、805℃、815℃、825℃、850℃、890℃、900℃、910℃、920℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 408 | W019 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5E-DHG | 校准温度100℃、105℃、1.07℃、110℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 409 | W020 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5E-DHG | 校准温度100℃、105℃、1.07℃、110℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 410 | W021 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5E-DHG | 校准温度100℃、105℃、1.07℃、110℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 411 | W066 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5E-DHG6095 | 校准温度100℃、105℃、1.07℃、110℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 412 | W067 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5E-DHG6095 | 校准温度100℃、105℃、1.07℃、110℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 413 | W064 | 高温灰吹炉 | EMF-C | 校准温度必须包括890℃～910℃，900℃,910℃,920℃，840℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 414 | W065 | 高温溶样炉 | EMF-F | 校准温度必须包括900℃、1100℃ | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 415 | W023 | 粘结指数自动搅拌仪 | ALNJ-ZJ-1 | 逆时针转速15r/min、顺时针转速150r/min | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 416 | W024 | 粘结指数自动搅拌仪 | ALNJ-ZJ-1 | 逆时针转速15r/min、顺时针转速150r/min | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 417 | W025 | 微电脑粘结指数测定仪 | 5E-NJ | 转鼓转速50r/min | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 418 | W026 | 微电脑粘结指数测定仪 | 5E-NJ | 转鼓转速50r/min | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 419 | W032 | 电位滴定仪 | 905 | 毫伏值的示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 420 | W033 | 数显酸度计 | PHS-3C | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 421 | W034 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | OPTIMA 8000 | 线性误差、检出限、重复性、波长 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 422 | W130 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ICP-5000R | 线性误差、检出限、重复性、波长 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 423 | W042 | X荧光光谱仪 | 日本理学ZSX PrimusII | 线性误差、检出限、重复性、波长 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 424 | W084 | 原子荧光光度计 | AFS-922 | 线性误差、检出限、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 425 | W110 | 原子荧光光度计 | AFS-9130 | 线性误差、检出限、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 426 | W097 | 紫外可见分光光度计 | UV-270 | 波长示值误差与重复性，透射比示值误差与重复性，噪声与漂移 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 427 | W094 | 自动测氟仪 | 长沙开元5EFT2301 | 线性误差、检出限、重复性、波长 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 428 | W112 | 自动测氟仪 | 长沙开元5EFT2301 | 线性误差、检出限、重复性、波长 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 429 | W113 | 自动测氟仪 | 长沙开元5EFT2301 | 线性误差、检出限、重复性、波长 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 430 | W114 | 自动测氟仪 | 长沙开元5EFT2301 | 线性误差、检出限、重复性、波长 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 431 | W115 | 自动测氟仪 | 长沙开元5EFT2301 | 线性误差、检出限、重复性、波长 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 432 | W131 | 自动测氟仪 | 5E-FT2301 | 线性误差、检出限、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 433 | W132 | 自动测氟仪 | 5E-FT2301 | 线性误差、检出限、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 434 | W117 | 自动测汞仪 | 长沙开元5E-HGT2321 | 检出限、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 435 | W118 | 自动测汞仪 | 长沙开元5E-HGT2321 | 检出限、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 436 | W135 | 自动测汞仪 | 5E-HGT2321 | 检出限、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 437 | W136 | 自动测汞仪 | 5E-HGT2321 | 检出限、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 438 | W041 | 百万分之一天平 | XP6/52 | 示值误差、位置误差、不同砝码值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 439 | W050 | 电子天平 | ME-2002E/02 | 示值误差、位置误差、不同砝码值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 440 | W051 | 电子天平 | ME204E/02 | 示值误差、位置误差、不同砝码值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 441 | W052 | 电子天平 | ME204E/02 | 示值误差、位置误差、不同砝码值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 442 | W053 | 电子天平 | ME204E/02 | 示值误差、位置误差、不同砝码值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 443 | W054 | 电子天平 | ME204E/02 | 示值误差、位置误差、不同砝码值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 444 | W055 | 电子天平 | ME-2002E/02 | 示值误差、位置误差、不同砝码值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 445 | W149 | 万分之一天平 | ME104 | 示值误差、位置误差、不同砝码值 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 446 | W068 | 标准筛振动机 | 5E-SSB200 | 性能测试 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 447 | W073 | 破碎缩分机 | 5E-CD250*360 | 性能测试 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 448 | W075 | 破碎缩分机 | 5E-CD180*150 | 性能测试 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 449 | W078 | 制样粉碎机 | 5E-PCM3*100 | 性能测试 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 450 | W116 | 智能X荧光光谱仪 | 长沙开元5E-XRF2510 | 线性误差、检出限、重复性、波长 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 451 | W141 | 全自动水分仪 | 5E-MW6520 | 重量示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 452 | W142 | 智能全自动制样系统 | 5E-APS | 性能测试 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 453 | W147 | 碳氢测定仪 | 5E-CH2200 | 线性误差、检出限、重复性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 454 | W148 | 智能全自动制样系统 | 5E-APS | 性能测试 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 455 | WWSD01 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 456 | WWSD02 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 457 | WWSD03 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 458 | WWSD04 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 459 | WWSD05 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 460 | WWSD06 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 461 | WWSD07 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 462 | WWSD08 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 463 | WWSD09 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 464 | WWSD10 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 465 | WWSD11 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 466 | WWSD12 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 467 | WWSD13 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 468 | WWSD14 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 469 | WWSD15 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 470 | WWSD16 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 471 | WWSD17 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 472 | WWSD18 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 473 | WWSD19 | 数显温湿度计 | -20℃—100℃ | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 474 | WV01 | 移液枪 | 0.1μL—2.5μL | 0.1、2.5μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 475 | WV02 | 移液枪 | 0.5μL—10μL | 0.5、5、10μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 476 | WV03 | 移液枪 | 0.5μL—10μL | 0.5、5、10μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 477 | WV04 | 移液枪 | 2μL—20μL | 2、10、20μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 478 | WV05 | 移液枪 | 2μL—20μL | 2、10、20μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 479 | WV07 | 移液枪 | 5μL—50μL | 5、25、50μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 480 | WV08 | 移液枪 | 5μL—50μL | 5、25、50μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 481 | WV09 | 移液枪 | 10μL—100μL | 10、50、100μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 482 | WV10 | 移液枪 | 10μL—100μL | 10、50、100μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 483 | WV11 | 移液枪 | 10μL—100μL | 10、50、100μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 484 | WV12 | 移液枪 | 10μL—100μL | 10、50、100μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 485 | WV13 | 移液枪 | 20μL—200μL | 20、100、200μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 486 | WV14 | 移液枪 | 20μL—200μL | 20、100、200μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 487 | WV16 | 移液枪 | 50μL—200μL | 50、100、200μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 488 | WV17 | 移液枪 | 50μL—200μL | 50、100、200μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 489 | WV19 | 移液枪 | 100μL—1000μL | 100、500、1000μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 490 | WV20 | 移液枪 | 100μL—1000μL | 100、500、1000μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 491 | WV21 | 移液枪 | 100μL—1000μL | 100、500、1000μL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 492 | WP22 | 瓶口移液器 | 1mL | 0.1、0.5、1.0 mL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 493 | WP23 | 瓶口移液器 | 2mL | 0.2、1、2 mL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 494 | WP24 | 瓶口移液器 | 10mL | 1、5、10 mL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 495 | WP25 | 瓶口移液器 | 10mL | 1、5、10 mL准确性 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 496 | WR01 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 497 | WR02 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 498 | WR03 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 499 | WR04 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 500 | WR05 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 501 | WR06 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 502 | WR07 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 503 | WR08 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 504 | WR09 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 505 | WR10 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 506 | WR11 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 507 | WR12 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 508 | WR13 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 509 | WR14 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 510 | WR15 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 511 | WR16 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 512 | WR17 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 513 | WR18 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 514 | WR19 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 515 | WR20 | 容量瓶 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 516 | WR21 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 517 | WR22 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 518 | WR23 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 519 | WR24 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 520 | WR25 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 521 | WR26 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 522 | WR27 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 523 | WR28 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 524 | WR29 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 525 | WR30 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 526 | WR31 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 527 | WR32 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 528 | WR33 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 529 | WR34 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 530 | WR35 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 531 | WR36 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 532 | WR37 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 533 | WR38 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 534 | WR39 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 535 | WR40 | 容量瓶 | 50mL | 校准点：50mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 536 | WR41 | 容量瓶 | 250mL | 校准点：250mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 537 | WR42 | 容量瓶 | 250mL | 校准点：250mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 538 | WR43 | 容量瓶 | 250mL | 校准点：250mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 539 | WR44 | 容量瓶 | 1000mL | 校准点：1000 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 540 | WR45 | 容量瓶 | 1000mL | 校准点：1000 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 541 | WR46 | 容量瓶 | 1000mL | 校准点：1000 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 542 | WY01 | 移液管 | 1mL | 校准点：1.0 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 543 | WY02 | 移液管 | 1mL | 校准点：1.0 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 544 | WY03 | 移液管 | 1mL | 校准点：1.0 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 545 | WY10 | 移液管 | 2mL | 校准点：2.0 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 546 | WY04 | 移液管 | 5mL | 校准点：5.0mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 547 | WY05 | 移液管 | 5mL | 校准点：5.0mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 548 | WY06 | 移液管 | 5mL | 校准点：5.0mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 549 | WY07 | 移液管 | 10mL | 校准点：10.0 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 550 | WY08 | 移液管 | 10mL | 校准点：10.0 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 551 | WY09 | 移液管 | 10mL | 校准点：10.0 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 552 | WLT01 | 量筒 | 5mL | 校准点：5 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 553 | WLT02 | 量筒 | 5mL | 校准点：5 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 554 | WLT03 | 量筒 | 5mL | 校准点：5 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 555 | WLT04 | 量筒 | 10mL | 校准点：10 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 556 | WLT05 | 量筒 | 10mL | 校准点：10 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 557 | WLT06 | 量筒 | 10mL | 校准点：10 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 558 | WLT07 | 量筒 | 100mL | 校准点：100 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 559 | WLT08 | 量筒 | 20mL | 校准点：20 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 560 | WLT09 | 量筒 | 20mL | 校准点：20 mL容量误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 561 | WYLB01 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 562 | WYLB02 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 563 | WYLB03 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 564 | WYLB04 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 565 | WYLB05 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 566 | WYLB06 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 567 | WYLB07 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 568 | WYLB08 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 569 | WYLB09 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 570 | WYLB10 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 571 | WYLB11 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 572 | WYLB12 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 573 | WYLB13 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 574 | WYLB14 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 575 | WYLB15 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 576 | WYLB16 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 577 | WYLB17 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 578 | WYLB18 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 579 | WYLB19 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 580 | WYLB20 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 581 | WYLB21 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 582 | WYLB22 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 583 | WYLB23 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 584 | WYLB24 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 585 | WYLB25 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 586 | WYLB26 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 587 | WYLB27 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 588 | WYLB28 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 589 | WYLB29 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 590 | WYLB30 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 591 | WYLB31 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 592 | WYLB32 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 593 | WYLB33 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 594 | WYLB34 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 595 | WYLB35 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 596 | WYLB36 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 597 | WYLB37 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 598 | WYLB38 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 599 | WYLB39 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 600 | WYLB40 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 601 | WYLB41 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 602 | WYLB42 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 603 | WYLB43 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 604 | WYLB44 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 605 | WYLB45 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 606 | WYLB46 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 607 | WYLB47 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 608 | WYLB48 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 609 | WYLB49 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 610 | WYLB50 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 611 | WYLB51 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 612 | WYLB52 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 613 | WYLB53 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 614 | WYLB54 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 615 | WYLB55 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 616 | WYLB56 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 617 | WYLB57 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 618 | WYLB58 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 619 | WYLB59 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 620 | WYLB60 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 621 | WYLB61 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 622 | WYLB62 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 623 | WYLB63 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 624 | WYLB64 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 625 | WYLB65 | 压力表 |  | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 626 | WFM01 | 砝码 | 5g | 校准点：5g示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 627 | WFM02 | 砝码 | 5g | 校准点：5g示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 628 | WFM03 | 砝码 | 10g | 校准点：10g示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 629 | WFM04 | 砝码 | 20g | 校准点：20g示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 630 | WFM05 | 砝码 | 50g | 校准点：50g示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 631 | WFM06 | 砝码 | 100g | 校准点：100g示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 632 | WFM07 | 砝码 | 200g | 校准点：200g示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 633 | WFM08 | 砝码 | 200g | 校准点：200g示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 634 | WBZS01 | 标准筛 | 0.2mm | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 635 | WBZS02 | 标准筛 | 0.2mm | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 636 | WBZS03 | 标准筛 | 0.18mm（80目) | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 637 | WBZS04 | 标准筛 | 0.18mm（80目) | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 638 | WBZS05 | 标准筛 | 0.1mm | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 639 | WBZS06 | 标准筛 | 0.1mm | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 640 | WBZS07 | 标准筛 | 3mm | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 641 | WBZS08 | 标准筛 | 3mm | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 642 | WBZS09 | 标准筛 | 6mm | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 643 | WBZS10 | 标准筛 | 6mm | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 644 | WBZS11 | 标准筛 | 13mm | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 645 | WBZS12 | 标准筛 | 13mm | 示值误差 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 646 | WTCQ01 | 可燃气体探测器 | GT-F-TA600 | 示值误差、重复性、报警误差、零点漂移、量程漂移 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 647 | WTCQ02 | 可燃气体探测器 | GT-F-TA600 | 示值误差、重复性、报警误差、零点漂移、量程漂移 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 648 | WTCQ03 | 可燃气体探测器 | GT-F-TA600 | 示值误差、重复性、报警误差、零点漂移、量程漂移 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 649 | WTCQ04 | 可燃气体探测器 | GT-F-TA600 | 示值误差、重复性、报警误差、零点漂移、量程漂移 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 650 | WTCQ05 | 可燃气体探测器 | GT-F-TA600 | 示值误差、重复性、报警误差、零点漂移、量程漂移 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 651 | WTCQ06 | 可燃气体探测器 | GT-F-TA600 | 示值误差、重复性、报警误差、零点漂移、量程漂移 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 652 | WTCQ07 | 可燃气体探测器 | GT-F-TA600 | 示值误差、重复性、报警误差、零点漂移、量程漂移 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 653 | WTCQ08 | 可燃气体探测器 | GT-F-TA600 | 示值误差、重复性、报警误差、零点漂移、量程漂移 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 654 | WTCQ09 | 可燃气体探测器 | GT-F-TA600 | 示值误差、重复性、报警误差、零点漂移、量程漂移 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |
| 655 | WTCQ10 | 可燃气体探测器 | GT-F-TA600 | 示值误差、重复性、报警误差、零点漂移、量程漂移 | 2026.3.15-2026.3.25 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸 |

附件2      报价明细表

采购项目名称：

致：（采购人名称）：

经我公司慎重研究采购文件，决定以总价：          元，大写：        ，参与竞标，具体报价如下：

| 序号 | 设备实验室编号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备位置 | 校准单价 | 服务方式 | 是否分包 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表中的分项价格必须与总价金额相一致，如果本表中按单价计算的结果与总价不一致，在评审时将以单价为准修正总价。

2.供应商应逐项响应报价，如表中分项未报价，将视为该项服务费用已在其他分项报价中综合考虑，中标后将不予调整。

3.响应报价应包括供应商为完成比选文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用。

4.表格按“附件1”表格顺序填写。

供应商名称：         （盖章）

日      期：______________________________