附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 东乌海关红外体温监测设备采购项目 |
| 需求部门 | 中华人民共和国东乌海关 |
| 采购预算 | 29万 |
| 审批文件 | —— |
| 经费来源 | 财政拨款 |
| 评审方法 | √最低价法 综合评分法（权重：价格XX%.评审因素XX%） |
| 编制人 |  |
| 复核人 （科室负责人） |  |
| 审核人 （主管关领导） |  |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1.法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明；报名人出示身份证原件，提供复印件；报名人出具经法定代表人签字.公司盖章的“授权委托书”。 2.三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面证明（须有“信用中国”或“中国政府采购网”等机构查询记录）。 3.所供货产品具备计量测试技术研究院出具的校准证书；具备国家权威机构出具的产品检测报告。 4.所供货的产品生产商提供医疗器械生产/经营许可证，医疗器械注册证。 5.所供货产品满足电器安全和电磁兼容性满足GB/T19146-2010红外人体表面温度快速筛检仪6.8和6.9要求，提供检测报告证明。 6.能够及时提供售后服务。 |
| ★ 实质性需求 | 一、设施设备需求 设备名称：红外体温监测设备 需求数量：2套 主要技术指标： 1.探测器材料类型：氧化钒非制冷焦平面（具有自主知识产权）； 2.探测器像数： ≥384×288 3.视场角：≥35°× 26° 4.测温范围：-10℃~50℃ 5.测温精度：≦±0.3℃(环温16〜32℃) 6.黑体，靶面均匀性：≤0.1℃黑体稳定精度：≤±0.2℃（单点）；辐射面尺寸：≥72mmx72mm,温度分辨率：0.01℃,测温精度：±0.1℃，测温范围：0℃~40℃，稳定性：±（0.1~0.2）℃/30min，有效发射率：0.97±0.02，工作温度：0℃~40℃ 7.人脸识别：智能人脸识别，VI.0.9.0以上版本支持； 具备去头发晒热功能，口罩识别功能，人脸检测功能（提供证明文件） 8.实时点测温：可监测场景内任意点的实时温度，全屏幕点测温，人脸识别和实时多目标跟踪功能，一帧画面能够检测不少于20张人脸并同步测温，框出人脸叠加实时人体测温数据；（提供证明文件） 9.报警：支持超温报警，追踪超温目标并报警抓取人脸图片，系统录制的红外图像或图片，除及时弹出锁定报警目标功能外，还可支持智能搜索.回放功能，以便后期查看和分析处理等工作；（提供证明文件） 10.黑体异常报警提醒。 二、服务要求：上门安装调试、质量三包、售后退换、应急响应。 三、供货地点：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸。 四、支付方式：验收合格后付全款，采购方付款前需要供货方开具发票等结算材料。 五、成交条件：符合采购要求且报价最低的供应商为成交供应商。成交供应商应在规定时间内与采购人签订合同。若成交供应商无正当理由放弃成交、未按时签订合同构成违约的，应向采购人书面说明，并支付违约金。违约金的计算方式为：本项目预算金额的3%，采购人有权取消其成交资格，并可按报价由低到高的顺序顺延确定下一候选供应商为成交供应商。 六、供货方式：自合同签订之日起15天交货。 七、产品质保期：不低于1年。 |
| 评审因素 |  |
| 其他因素 | 1.公告期限（3个工作日） 2.响应文件份数（2份） |