比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	包头海关综合技术服务中心 净气型储药柜及易制毒易制爆试剂柜采购项目

	需求部门
	包头海关综合技术服务中心

	采购预算
	89000元

	评审方法
	[bookmark: _GoBack]综合评分法

	编制人
	               

	复核人
	

	审核人
	

	详细需求栏

	说明
	1、不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2、详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。注：本采购项目为固定单价采购模式，比价方式以各设备计量校准费用总和进行比价，采购清单以实际发生量乘以供货方投标单价进行结算，总额不超过预算金额。

	资格条件
	1.供应商需提供营业执照。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。


	实质性需求

	1、 净气型储药柜（预算65000元）
净气型储药柜×1 外部尺寸不小于1500*500*1900mm
（1） 为有毒有害、危险化学品存储设计，具备高效过滤系统，可对柜内挥发气体进行24小时不间断净化。★
（2）除设备原配过滤器耗材外，额外配套同型号过滤器耗材 3 套。
（3）柜体外壳采用厚度超过1mm钢制耐腐蚀材料。
（4）柜体内部板材为耐腐蚀材料，托盘数量≥12，都可防渗漏，柜体内部最下层为防渗漏托盘，层板及挂钩沉重能力强。
（5）具有可设置双人双锁模式锁具，支持多种通讯接口，开锁数据可与实际管理系统联动，另配应急锁具。★
（6）配备液晶触屏微电脑控制系统，实时监控温湿度、风机状态、VOC浓度监控等功能。★
（7）未关门、未上锁可报警或提示。
（8）风机转速可调，高效静音，无火花静电，门开启时风机转速自动加大。
（9）过滤系统需高效，可吸附有机溶剂、酸性气体和粉尘，滤芯有分子筛、活性炭配比而成或优于该配置。
（10）滤芯原材料需提供第三方检测机构出具的吸附能力检测报告，加盖制造商公章。
（11）过滤器对酸、醇及其他有机溶剂吸附量，需提供资质第三方检测机构出具的检测报告，加盖制造商公章。
（12）过滤器吸附效能，需提供具备CNAS或CMA资质第三方检测机构出具的检测报告，加盖制造商公章。 
（13）产品抗爆、防水、耐火性能，需提供具备CNAS或CMA资质第三方检测机构出具的检测报告，加盖制造商公章。
（14）产品耐腐蚀性能，需提供第三方检测机构出具的检测报告，加盖制造商公章。
（15）产品柜内洁净度，需提供第三方检测机构出具的检测报告，加盖制造商公章。
（16）配置：柜主体+3套过滤器耗材，柜内体积≥1500×500×1900mm；层板承重≥120kg；容量≥300瓶（500mL）；风机220V；空气处理量≥200m3/h；配备液晶触屏微电脑控制系统；双人双锁锁具和应急锁具；具有温湿度、风量和VOC浓度等各类参数监控报警装置。过滤系统可容纳过滤器2个、初效过滤器1个。

	
	2、 易制毒易制爆试剂柜（预算24000元）
易制毒易制爆试剂柜×1 外部尺寸不小于800*450*1700mm
（1）具备防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀、通风等综合安全性能。★
（2）柜体采用钢质耐腐蚀材料，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。供应商须提供具备CNAS或CMA资质机构出具的板材及盐雾性能检测报告。
（3）柜体内部为耐腐蚀材料，柜体底部有可调式进风口及风量调节阀，通风管道材质及规格符合实验室通风规范，管材耐高温、阻燃、耐腐蚀。柜体底部设置一体式防泄漏填埋腔，挡板与柜体连为一体。
（4）柜内设至少三层阶梯式活动搁板，层板开设通风孔。
（5）柜体顶部设置通风口。
（6）柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料。
（7）柜门可实现大角度开启，柜门与柜体之间设置防火膨胀密封条，符合国标要求，高温环境下可自动膨胀密封。（8）设备电源应符合国标要求，具备防漏电、耐高温能力。
（9）安全性要求：柜体采用电子密码锁+机械锁双人双锁配置。★
（10）配有微电脑时控开关，可调控风机开闭及状态。
（11）产品整体防护性能符合现行国家相关标准，满足危化品耐火储存安全要求。供应商须提供CNAS或CMA资质检测机构出具的完整检测报告（加盖厂家公章）。 
（12）参数配置：双门，开门方式：手动，锁具配置：电子密码锁，双锁配置，层板：至少3块活动层板，其他配置：时控开关，温湿度监控。
（13）本次采购全套通风设施及相关安装费用全部包含在投标总价内。


	
	三、付款条件：
（1）签订合同后支付货款50%，供应商完成供货及安装调试，甲方自验收通过之日起一个月内剩余50%尾款，供应商需提供产品合格证书、说明书、发票、收据等结算材料。
（2）因财政集中支付延误时间不计算在内，供应商提交付款单据迟延或缺失的，采购人有权相应顺延付款期限。

	评审因素
	本项目采用综合评分法进行比选。

	
	评分因素及权值
	分值
	评分标准

	
	投标报价（30%）
	30分
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他满足招标文件要求的供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×30（得分保留两位小数）

	
	参数（40%）
	40分
	参数方案，满分：40分
第一个档次（31-40分）：完全符合并超过实质需求。
第二个档次（21-30分）：基本符合实质需求。
第三个档次（11-20分）：有部分参数未达实质需求要求。
第四个档次（0-10分）：提供产品与实质需求完全不符。

	
	商务部分（15%）
	15分
	投标人项目业绩，满分：15分。
提供相关业绩3例，1例5分，没有不得分。

	
	售后服务（15%）
	15分
	售后服务，满分：15分
第一个档次（11-15分）：响应及时，质保期长于实质需求，核心耗材及质保期外基础维修价格低。需列明核心耗材及基础维修费，实质需求质保期2年。
第二个档次（6-10分）：响应基本及时，质保期及使用周期内费用无明显优势。
第三个档次（0-5分）：售后及相关服务水平较低。

	其他因素
	1.采购需求书公示期：3个工作日。
2.提交响应文件份数：3份。
4.在评审过程中，供。
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