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包头海关综合技术服务中心2025年海关实验室仪器设备更新项目
公开招标采购文件

采购编号：CG2025-212

采 购 人：包头海关综合技术服务中心
采购代理机构：中智卓越项目管理有限公司
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第一章 公开招标公告

公开招标公告

中智卓越项目管理有限公司受包头海关综合技术服务中心的委托，现对包头海关综合技术服务中心2025年海关实验室仪器设备更新项目进行国内公开招标，凡在中华人民共和国境内注册的符合招标要求的企业法人，均可参加本项目报名。

一、项目概述

1、名称与编号

项目名称：包头海关综合技术服务中心2025年海关实验室仪器设备更新项目

采购编号：CG2025-212

2、标包划分、采购项目的用途和目标：

2.1标包名称：包头海关综合技术服务中心2025年海关实验室仪器设备更新项目（1包）

采购包编号：CG2025-212/01

采购预算：120万

（1包）采购内容：全自动化学发光免疫分析仪，出入境人员传染病项目检测；全自动尿液分析系统，尿液干化学有形成分分析。

2.2、标包名称：包头海关综合技术服务中心2025年海关实验室仪器设备更新项目（2包）

采购包编号：CG2025-212/02

采购预算：84万
（2包）采购内容：真空平行浓缩仪，用于环境分析、食品安全与农产品检测级药物分析与生物医药等领域；智能箱式电阻炉，适用于测试煤、焦炭、生物质燃料的灰分、挥发分含量，测试飞灰、灰渣的含碳量，以及其他高温灼烧性质的实验；超纯水制备系统，实验室纯水、超纯水制备；碳氢测定仪，用于测试煤、焦炭、生物质燃料等可燃物质中的碳、氢元素含量。

实现在出入境动植物检疫、卫生检疫等检测领域提供精准高效的技术支撑。

3、采购项目需实现的政府采购政策目标

支持中小企业发展政策，有向中小微企业预留项目；同时严格遵循节能产品采购相关规定，优先选用节能环保产品，推动绿色低碳发展。

二、投标单位的资格要求

1标包：

投标单位应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好商业信誉和健全的财务会计制度

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（五）参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

（六）投标人须未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以信用中国http://www.creditchina.gov.cn/的查询结果为准；

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）投标人根据所投设备分类，代理商须具有有效的《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》(如包含第二类医疗器械)；生产厂家须具有有效的《医疗器械生产许可证》。根据所投设备分类，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

2标包：

投标单位应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好商业信誉和健全的财务会计制度

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（五）参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

（六）投标人须未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以信用中国http://www.creditchina.gov.cn/的查询结果为准；

（七）本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件的时间、地点、方式

1、2025年10月20日-2025年10月27日下午18:00截止（报名时间以此为准。招标代理机构法定工作日时间:上午9:00-12:00,下午14:30-18:00,北京时间，节假日除外。请在规定时间内报名，逾期不再接受）

地址：中智卓越项目管理有限公司（内蒙古包头市青山区友谊大街传媒大厦A18楼）。

满足投标人资格要求的投标人报名时须提供下述证件复印件（复印件需加盖公章且用A4纸打印，一式三份）。

①企业法人授权委托书及被委托人的身份证

②出具有效的营业执照
③投标人信息表（格式自拟，需包含联系人、联系方式、电子邮箱等信息）

四、递交投标文件截止时间、开标时间及地点

递交投标文件截止时间：2025年11月10日 9:30（北京时间）

递交投标文件地点：中智卓越项目管理有限公司（内蒙古包头市青山区友谊大街传媒大厦A18楼）

开标时间：2025年11月10日 9:30（北京时间）

开标地点：中智卓越项目管理有限公司（内蒙古包头市青山区友谊大街传媒大厦A18楼）

五、发布公告的媒体

本项目招标公告在《内蒙古招标投标公共服务平台》（http://zbgg.nmgztb.com.cn/），《中国招标投标公共服务平台》（http://www.cebpubservice.com/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。
六、联系方式

采购人名称：包头海关综合技术服务中心

联系人：冯先生

联系方式：0472-2745276

采购代理机构名称：中智卓越项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区包头市青山区友谊大街67号传媒大厦A座18层

联系人：卓女士

联系方式：0472-6866021

邮箱：zyzb6666@vip.163.com
中智卓越项目管理有限公司

2025年10月20日

第二章 投标须知前附表

本表关于招标的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表内容为准。

	序号
	项    目
	内           容

	1
	采购人
	采购人名称：包头海关综合技术服务中心

联系人：冯先生

联系方式：0472-2745276

	2
	采购代理机构
	采购代理机构：中智卓越项目管理有限公司

地址：内蒙古包头市青山区友谊大街传媒大厦A18楼

联系人：卓琳

联系方式：0472-6866021

邮箱：zyzb6666@vip.163.com

	3
	项目名称
	包头海关综合技术服务中心2025年海关实验室仪器设备更新项目

	4
	采购编号
	CG2025-212

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	采购内容
	采购内容：真空平行浓缩仪，环境分析、食品安全与农产品检测级药物分析与生物医药等领域；智能箱式电阻炉，适用于测试煤、焦炭、生物质燃料的灰分、挥发分含量，测试飞灰、灰渣的含碳量，以及其他高温灼烧性质的实验。可广泛应用于电力、煤炭、冶金、化工、建材、检测、地质、科研院校等行业；超纯水制备系统，实验室纯水、超纯水制备；碳氢测定仪，用于测试煤、焦炭、生物质燃料等可燃物质中的碳、氢元素含量。实现在出入境动植物检疫、卫生检疫等核酸检测领域提供精准高效的技术支撑。

	7
	资格要求
	投标单位应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好商业信誉和健全的财务会计制度

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（五）参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

（六）投标人须未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以信用中国http://www.creditchina.gov.cn/的查询结果为准；

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）同一个法定代表人的两个及两个以上公司不得在同一项目中同时投标；母公司和其全资子公司不得在同一项目中同时投标；存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目中投标；

	8
	投标有效期
	从提交投标文件截止之日起90个日历日

	9
	交货期
	合同签订后25个日历天

	10
	交货地点
	采购人指定地点

	11
	服务要求
	符合国家现行服务标准的规定，满足采购人要求。

	12
	质保期
	详见第七章采购需求与技术要求

	13
	付款方式
	1期：合同签订后15日内支付30%

2期：货到安装验收合格后15日内支付剩下70%

	14
	投标文件澄清或者修改时间
	采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

	15
	评审办法
	（1）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为中标候选投标单位的评审方法。其中：①投标人资格条件不得列为评分因素；②不得去掉报价中的最高报价和最低报价；③注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件不得列入评审因素。

（2）经招标确定最终采购需求和提交最后报价的投标单位后，由评标委员会采用综合评分法对提交最后报价的投标单位的投标文件和最后报价进行综合评分。

	16
	资格审查方式
	资格后审

	17
	评标委员会组建
	（1）其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二；评标专家确定方式：专家库中随机抽取。

（2）采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大，评标委员会应当由7人以上单数组成：

（3）采购人代表不得担任评标委员会主任；
（4）专家确定方式：由专家库中随机抽取。

	18
	保证金
	保证金金额： 15000元

保证金形式：电汇

保证金递交时间：投标时间截止前，以到账时间为准。

户  名：中智卓越项目管理有限公司

开户行：中国建设银行包头分行当代支行

账号：1500 1716 6910 5250 1409

行号：1051 9206 6918

	19
	投标文件份数
	正本1份  副本3份   电子版（U盘）1份

	20
	投标文件的装订
	投标文件装订、签字及盖章要求：

1.投标文件必须牢固装订成册,牢固装订是指装订好的投标文件不至于在翻页时散开或用简单的方式将其中一页取出或插入。各种用活页夹或文件夹、塑料方便式书脊插入式或打孔式装订的不认为是牢固装订，没有牢固装订的投标文件将被否决。

2.由投标单位的法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章。

	21
	投标文件的编制和密封
	投标文件正副本、开标一览表及电子版分别包封（密封自行设计）

采购人名称： 

（项目名称）投标文件

投标人名称： 

在 年 月 日 时 分前不得开启

注:如因投标人自身原因导致包封不完整造成的后果自负

	22
	投标文件递交时间
	2025年11月10日9:30(北京时间)

	23
	投标文件递交地点
	中智卓越项目管理有限公司会议室（青山区友谊大街67号传媒大厦A座18层）

	
	投标时间

投标地点
	同投标文件递交截止时间、地点

	24
	履约保证金
	无

	25
	质疑、投诉
	（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日起7个工作日内一次性提出。7个工作日内未提出质疑的视为完全同意采购文件；

（2）对采购过程、结果公告使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出。7个工作日内未提出质疑的视为完全同意采购过程和结果公告；

（3）质疑、投诉程序详见本投标单位须知第15、16条； 

	26
	采购代理

服务费
	按中标金额的1.1%收取,由中标人支付。

	27
	投标预备会
	不召开

	28
	分包
	不允许

	29
	偏离
	允许

	30
	是否退还

投标文件
	否

	31
	备选方案
	不允许

	32
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数为3名

	33
	报价方式
	本项目为总价报价，响应报价包含货物设计、制造、供货、运输、保险、装卸费、安装、调试、验收、税费、售后服务、因质量问题引起的维护等一切费用等全部费用。递交响应文件时，需将分项报价表完整附在响应文件正文中。

	34
	采购预算
	840000元,超过采购预算视为无效投标。

	35
	兼投不兼中规则
	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

	36
	注意事项1
	（1）投标单位的法定代表人或其授权委托人必须携带身份证原件参加开标会议，授权委托人需要准备授权委托书一份原件单独递交。（法定代表人未携带身份证明或授权委托人未携带授权委托书及身份证的，将拒绝其投标）

（2）投标文件中提供的所有材料必须真实有效，若弄虚作假，一经发现将取消其投标资格并追究其相关责任。

（3）有关本项目招标的重要信息，请随时查阅 “内蒙古招标投标公共服务平台（http://zbgg.nmgztb.com.cn/、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/”招标及更正公告。

	37
	特别提示
	（1）以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

（2）本文件未尽事宜按国家、省、市、县现行规定执行。

（3）本文件下述内容如与前附表不一致的，以本前附表为准。

	38
	备注
	投标单位需根据所投标包分别制作投标文件


第三章 投标须知

一.招标文件

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指中智卓越项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位。

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

10.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古招标投标公共服务平台”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

二.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在投标文件中填写开标一览表（报价表）、分项报价表。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前递交投标文件。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

三.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件

规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人现场确认投标文件包封。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	审查投标人2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）

2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）

注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据、缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	4
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	5
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记 录
	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	6
	信用记录
	到提交响应文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	7
	本采购包属于专门面向中小企业采购
	参与的供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，需提供中小企业声明函。


3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古招标投标公共服务平台上发布中标结果公告，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果后，由代理机构发放中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

四.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照“投诉书范本”制作。

第四章 开标

1. 开标

开标由代理机构工作人员主持，在有关监督部门的监督下，按招标公告规定的时间、地点开标。

2. 参加开标人员

(1)代理机构工作人员；(2)采购人（评标委员会成员中的采购人代表不得参加开标活动）；(3)投标人；(4)内部监督人员；(5)有关部门代表。

3. 密封检查

开标时由投标人和监督人员检验投标文件密封完好情况，确认无误后方可开始唱标。

4. 唱标

确认密封无误的投标文件要当众拆封,唱标时,只就投标文件中的投标报价进行唱标,唱标顺序以领取标书的顺序为准。

5. 无效标及废标确定

根据相关无效标及废标原则确定。

第五章 评标定标

一、评标要求

1.评标方法

本项目采用综合评分法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

	序号
	情形
	适用对象
	价格扣除比例
	计算公式

	1
	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	非联合体
	20%
	服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

	注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。

（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。


2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

	1
	投标及保证金缴纳情况
	按要求进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

	2
	投标报价
	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。

	3
	投标文件规范性、符合性
	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

	4
	主要商务条款
	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。

	5
	联合体投标
	符合关于联合体投标的相关规定

	6
	技术部分实质性内容
	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量；

2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。

	7
	其他要求
	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。


2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
	评标办法

	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	30

	
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评分基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。最低报价不是中标的唯一依据。

	2
	商务部分
	20

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	类似业绩
	8
	投标人或生产厂家提供近三年（2022年10月至投标截止时间前）的类似项目业绩，每有一项得2分,最多得8分。（提供需提供合同或中标通知书原件彩色扫描件加盖公章）

	
	3
	售后服务具体措施
	12
	售后服务体系健全、各阶段服务计划详尽，能提供完善的技术支持和服务，具有完善的售后服务网络。①售后服务响应时限；②售后服务具体措施、故障处理措施；③产品原厂授权函；④原厂售后服务承诺函内容包括：售后维修点、维修人员、服务标准、质保期、技术支持、培训方案及培训人员。针对每项内容进行的阐述合理且符合项目需求、全面详细的得3分；针对每项

内容进行的阐述较合理且基本符合项目需求、较全面的得2分；针对每项内容虽阐述但存在缺陷，未完全贴合实际情况，或内容不完整得1分；未提供不得分，本项最多得12分

	3
	技术部分
	50

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	一般参数技术指标
	28
	根据投标文件对采购文件采购需求中的技术参数响应程度打分，一般参数完全满足或高于采购需求且提供佐证材料的得17分，一般参数有一项不满足扣0.8分；扣完为止。

注：①投标人须对采购文件“采购需求”中技术参数内容进行点对点应答并填写技术偏离表（技术偏离表中备注内容需包括投标产品响应参数具体说明、佐证材料名称及对应页码(如：P1***文件)，未按上述要求填写，或备注内容所提供的佐证文件、佐证材料未点对点对应、模糊不清等影响评审情况的不得分。②佐证材料以第三方出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（彩页说明或加盖制造商公章的技术白皮书）为准。

	
	2
	质量控制
	10
	根据采购需求，视投标人提供的质量保证方案，综合评定。方案内容应包括：①投标产品整体质量的安全性，②投标产品整体质量的稳定性，③投标产品品牌市场使用率，④风险识别及应对方案，⑤产品优势、有效期等。针对每项内容进行的阐述合理且符合项目需求、全面详细的得2分；针对每项内容进行的阐述较合理且基本符合项目需求、较全面的得1分；针对每项内容虽阐述但存在缺陷，未完全贴合实际情况，或内容不完整得0.5分；未提供不得分。

	
	3
	供货及服务方案
	6
	根据采购需求，视投标人提供的供货方案，综合评定。方案内容应包括括：①供货进度安排及保证措施，②货物的包装、运输、配送，③试剂的调试校准、涉及的清洗维护等技术服务。针对每项内容进行的阐述合理且符合项目需求、全面详细的得2分；针对每项内容进行的阐述较合理且基本符合项目需求、较全面的得1分；针对每项内容虽阐述但存在缺陷，未完全贴合实际情况，或内容不完整得0.5分；未提供不得分。

	
	4
	退换措施方案
	3
	根据采购需求，视投标人提供的退换措施，综合评定。方案内容应包括：①备品供应情况，②退换方案，③应急预案。针对每项内容进行的阐述合理且符合项目需求、全面详细的得1分；针对每项内容进行的阐述较合理且基本符合项目需求、较全面的得0.5分；针对每项内容虽阐述但存在缺陷，未完全贴合实际情况，或内容不完整得0.2分；未提供不得分。

	
	5
	培训计划方案

	3
	根据采购需求，视投标人提供的培训计划，培训技术人员服务团队及技术支持保障能力情况，有详尽的、适应本项目的设备使用培训方案，综合评定。方案内容包含但不限于：①培训时间安排合理性，时间规划与项目契合度；②培训人员的专业性（提供培训人员相应证书）、工作经验；③培训技术支持保障能力情况管理方案及后续技术培训指导方案。针对每项内容进行的阐述合理且符合项目需求、全面详细的得1分；针对每项内容进行的阐述较合理且基本符合项目需求、较全面的得0.5分；针对每项内容虽阐述但存在缺陷，未完全贴合实际情况，或内容不完整得0.2分；未提供不得分。


第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书（参考格式附后）,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

2.合同格式及内容

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

1.1 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

1. 项目信息

（1） 采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

4. 合同验收

（1） 验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效

本合同自                             生效。

7. 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


1.2 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

1.3 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第七章 采购需求与技术要求
项目概况：

项目名称：包头海关综合技术服务中心2025年海关实验室仪器设备更新项目

采购编号：CG2025-212

标包划分、采购项目的用途和目标：

1、标包名称：包头海关综合技术服务中心2025年海关实验室仪器设备更新项目

采购包编号：CG2025-212/02

采购内容：碳氢测定仪：用于测试煤、焦炭、生物质燃料等可燃物质中的碳、氢元素含量。

实现在出入境动植物检疫、卫生检疫等核酸检测领域提供精准高效的技术支撑。

2.售后要求

1、质保期:产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期2年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、 消耗品等。 

2、中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。 

3、中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费(主材及辅材)、运输、安装、验收、 保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减(若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外)。 

4、验收: 

(1)中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。 

(2)中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、 安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。 

3)中标供应商应向需求单位提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、 合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，需求单位有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。 

(4)中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由需求单位进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。 

(5)需求单位根据招标文件、中标供应商的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。如需要，需求单位有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。 (费用由供货商承担)因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，需求单位有权因此拒收货物并终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，需求单位将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。

5、中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7X24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。 

6、现场培训:仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2 天，确保需求单位用户能正常操作。

7、集中培训:中标人免费提供需求单位至少2名技术人员到厂家指定地点进行核心产品的相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于3天。

一、采购清单
	采购明细

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）
	所属行业
	核心产品标注△
	是否进口

	1
	真空平行浓缩仪
	台
	1
	200000
	200000
	工业
	
	否

	2
	智能箱式电阻炉
	台
	1
	130000
	130000
	工业
	
	否

	3
	超纯水制备系统
	台
	1
	150000
	150000
	工业
	
	否

	4
	碳氢测定仪
	台
	1
	360000
	360000
	工业
	△
	否

	合计金额
	840000元


二、技术要求

	序号
	标的名称
	技术参数

	1
	真空平行浓缩仪
	1.主要用途 

可应用于环境分析、食品安全与农产品检测级药物分析与生物医药等领域，通过减压、水浴加热、振荡三重作用增加溶剂的挥发效率，溶剂挥发后在冷凝管冷凝回收，为UV-VIS、GC、GC-MS、HPLC、HPLC-MS等分析仪器提供高效、快速、自动的样品前处理浓缩平台并具有高效、环保、可靠等特点。

2.技术指标

2.1浓缩模块

★2.1.1 仪器标配可支持20位以上样品浓缩瓶，可支持浓缩液体体积为25mL、50mL、250mL。

2.1.2 可同时放置 50ml 和 250ml 浓缩杯，进行大小体积同时浓缩。

★2.1.3 水浴加热温度范围：室温-100℃，水浴加热温度支持梯度设置，温度偏差±2℃。

★2.1.4 水浴槽可实现透视观察，并具有照明功能。

★2.1.5各样品通道独立密封，独立液路，避免样品间因爆沸或回流导致的交叉污染情况。

2.1.6 真空盖板单独加热，加热温度范围：室温-80℃，可防止冷凝回流造成交叉污染。

★2.1.7水平振荡转速范围：0-300 rpm，振荡转速支持梯度设置，可设多段程序。

2.1.8 水平振荡偏心率可调范围：0~5mm.


★2.1.9 控温方式：数字控温技术，控温精度：±0.1℃

2.1.10整机经过特殊防腐涂层处理，防腐蚀防生锈，经久耐用。

2.2 冷凝模块

2.2.1 仪器具备冷凝回收功能

2.2.2 控温范围： 5℃～室温 ，数字显示温度，满足尾气回收要求。

2.2.3.控温方式：智能数字控温技术，显示精度：±0.1℃。

2.2.4 冷却方式：压缩机制冷，保证超强的长久工作性能。

2.2.5 制冷功率：≥750W

2.3 真空泵模块

2.3.1 真空泵膜片为可抗化学腐蚀，可自动干燥残留溶剂。

2.4控制终端

★2.4.1采用触摸屏控制

2.4.2 仪器支持自动预热，每次运行前仪器会自动预检，发现异常会弹窗报警提示。

2.4.3 给排水智能液位识别控制功能

3、配置要求：至少具备定容线的250mL浓缩杯，40个

4、技术文件

4.1 供货方提供设备使用说明书和安装、调试、维修手册。

	2
	智能箱式电阻炉
	1.主要用途：

适用于测试煤、焦炭、生物质燃料的灰分、挥发分含量，测试飞灰、灰渣的含碳量，以及其他高温灼烧性质的实验。可广泛应用于电力、煤炭、冶金、化工、建材、检测、地质、科研院校等行业。

2.主要技术参数：

★2.1最高温度：≥1000℃。

★2.2温度分辨率：0.1℃。

★2.3控温精度：±2℃。

2.4最大功率：≥3.6kW。

2.5电源：AC 220V±10% ，50Hz±1Hz。

★2.6 炉膛尺寸：≥12L。

2.7 具备慢灰、快灰、挥发分标准测试流程，一键启动测试流程。

2.8 可自行设置非标准测试流程。

2.9 具有漏电、过流、超温等保护功能，并有警示功能。

2.10具有强行中止报警提示。

2.11炉膛材质重量轻、不掉渣，绝热保温节能，使用寿命长。

3、技术文件

3.1 供货方提供设备使用说明书和安装、调试、维修手册。

	3
	超纯水制备系统
	1.主要用途：

适用于ICP、ICP-MS、分子生物实验室等实验室纯水、超纯水制备。

2.主要技术参数：

★2.1系统稳定产量≥20L/H（15℃）;

★2.2超纯水系统具有电导率在线监测功能; 

2.3存储方式：PE材质箱体存储，有效容积≥40L: 

2.4电源：AC 220V±10% 50Hz。 

★2.5初级水:电导率<1 u s/cm (25℃)，符合GB6682-2008分析实验室二级水标准；

★2.6超纯水:电阻率≥18 M.cm(25℃), 符合GB6682-2008分析实验室一级水标准；

2.7具备紫外消毒功能。

2.8具备漏水监测报警功能。

2.9具备自动冲洗功能。

2.10配置要求：供货商需额外配置核心耗材过滤芯一套。

3、技术文件

3.1 供货方提供设备使用说明书和安装、调试、维修手册。

	4
	碳氢测定仪
	1.分析原理及仪器用途：

★1.1、分析原理: 红外光谱法测定碳和氢的含量。

1.2、仪器用途：主要适用于测试煤、焦炭、生物质燃料等可燃物质中的碳、氢元素含量。

2.主要技术参数：

2.1、样品数量：≥30个，可连续放样；

★2.2、测试范围：碳(0.005%～100%)、氢(0.05%～25%)；

2.3、分析时间：<10min/个；

★2.4、重复性：碳≤0.5%、氢≤0.15%；

2.5、试样重量：推荐80-105mg；

2.6、工作电源及功率：AC220V±10%，50Hz±1Hz、最大功率4.5-6.0kW；

2.7、计算机/打印机配置：商务台式机一台，8G运行内存\1T\19.5显示器\双串口\win11.带适用打印机。

2.8、适应标准：GB/T 30733-2014《煤中碳氢氮的测定 仪器法》， ASTM D5373-2014《煤和焦炭实验室样品中的碳、氢、氮仪器测定标准方法》。

★2.9、电子天平精度：0.1mg

2.10、配有气动自动进样盘，可一次性装样 ≥30个。

2.11、测试软件可实现登录权限管理，实验过程信息全记录，测试数据可联网传输。

2.12、环境温度：0℃～40℃；相对湿度：20%～90% RH。

	实质性响应参数说明
	对于不允许负偏离的实质性要求和条件，以“★”的方式标明。


第八章  投标文件格式

（正本/副本）

（项目名称）

投标文件

采购编号：

包号：    包

投标单位名称(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年  月  日

目  录

（格式自拟）

采购承诺书

致：______________________________（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的__________（项目名称）的招标，项目编号：__________，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （投标人名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （招标人）的          招标项目的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个设备招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：         性别：            年龄：       

职 务：         身份证号：                         

代理人无转委权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

	法定代表人

身份证复印件


	
	授权委托人

身份证复印件


法人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:             性别:         年龄:          职务:

系              的法定代表人。为                       的工程,签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位:(盖章)                  

日期:    年   月   日    
投标保证金汇款复印件


退款信息（注：必须与汇款账户一致）：

户   名：                         

开户行名称：                       

银行账号：                         

联系人/电话：                      

注：1、投标单位必须保证以上信息准确无误，如因信息错误影响投标保证金退还或接收，我方不承担因此造成的影响。

2、此项内容请务必装订在投标文件的正、副本中。同时单独密封递交小信封一份。
投标单位（公章）： 

法定代表人或授权委托人（签字）：

年   月   日 
开标一览表
项目名称：

采购包编号：                                      

包号：    包                                             单位： 元

	序号
	名称
	投标报价（元）
	交货期
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	

	合计
	小写：               

大写：




投标单位（公章）：
法定代表人或授权委托人（签字）:

日期：    年   月  日

投标分项报价明细表

项目名称：

采购包编号：

包号：                                                单位：元

	序号
	货物名称
	制造商名称
	品牌、产地
	规格型号
	数量/单位
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	价格合计
	


备注：请各投标人根据自己所投标货物名称、规格、数量填写本表，在本表中详细写明所投货物的名称、型号规格、数量、单价、合价。如投标货物技术规格与招标货物技术规格有偏离，请在技术规格偏离表中注明。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：       年   月  日

技术规格偏离表

项目名称：

采购包编号：

包号：

	序号
	货物名称
	招标文件要求

技术参数、性能指标
	投标人提供 

技术参数、性能指标
	响应

程度
	佐证文件名称

	
	
	
	
	
	如：P1-P9

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.投标人应按照“招标内容与技术要求”中确定的技术参数与配置要求，将投标产品的技术参数和性能指标逐一列出，以证明投标产品对招标文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。如果仅注明“符合”、“满足”、“响应”或简单复制招标文件要求的参数，视为不满足技术响应要求，因此造成的后果由投标单位自行承担。

2.佐证文件名称：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称。如产品质检报告、说明书、技术手册、彩页样本、软件系统截图等, 佐证内容附件（包括名称及说明）必须对应页码（如：P1-P9）并加盖公章，否则因未按要求填写引起的一切后果由投标单位承担

  投标单位（公章）：
   法定代表人或授权委托人（签字）：
           年   月   日                
主要商务条款响应表

项目名称：

采购包编号：

包号：

	序号
	条款

内容
	招标文件
要求的商务条款
	投标人响应的

商务条款
	说 明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	交货期
	
	
	

	3
	交货地点
	
	
	

	4
	投标有效期 
	
	
	

	5
	质保期
	
	
	

	6
	其它
	
	
	


投  标  人：（公章）                             

法定代表人：（签字或盖章）                      

日      期： 

政策性条款保证书

（采购人）：

我公司自成立以来一直按照国家有关规定合法经营，从无违法经营行为。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在经营活动中无任何重大违法记录，同时我公司保证在以后的经营中绝不会出现违法经营的行为。

                                 公司名称：    （签字盖章）：

          日     期：

关于资格文件的声明函

  （采购人名称）：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的 （项目名称）采购活动进行谈判。本公司所提交的投标文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投  标  人（盖公章）：          
法定代表人

或委托代理人：（签字或盖章）             

日  期：   年    月   日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________人，营业收入 为__________万元，资产总额为__________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________人，营业收入 为__________万元，资产总额为__________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报 

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由 符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________人，营 业收入为__________万元，资产总额为__________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________人，营 业收入为__________万元，资产总额为__________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的 货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商 标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

资格审查资料
投标单位认为有必要的提交的其他资料

	供应商名称
	

	成立日期
	

	注册地
	

	主要营业范围
	

	营业执照编号
	
	开户行及账号
	

	企业性质
	
	注册资金
	

	法定代表人
	
	技术负责人
	

	联 系 人
	
	电话/传真
	

	企业资质：


供应商综合材料

1、企业简介

（格式自拟）。

2、财务状况表
在此附财务报表或经审计部门审计的财务报告，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

3、项目组成员情况（若适用）

（1）拟派的项目负责人资历表

	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	资格证书及编号
	
	公司单位职务
	

	毕业学校
	      年   月毕业于         （学校）       系（科），学制     年

	经历

	  年～  年
	参加过的项目名称
	担任何职
	委托人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	获奖情况
	

	备注
	

	随本表附：

1、身份证、职称、资格证书复印件

2、社保缴纳证明、项目业绩（附合同协议书）

3、其他相关证明文件


注：目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（2）拟投入本项目的人员一览表
	序号
	姓名
	拟在项目中任职
	毕业学校、专业
	学 历
	职 称
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


近年类似业绩表

项目名称：

	序号
	甲方单位名称
	项目名称
	内容
	地点
	合同

金额

（万元）
	附件页码
	备注

	
	
	
	
	
	
	合同
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：类似项目供货业绩，业绩表后需附证明材料
投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：       年   月  日

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

根据招标文件要求（和评标办法打分项以及技术要求相对应）自行编写技术部分相关方案，尽可能详细、全面，否则有可能影响供应商的得分。



附汇款底单








